广州市净水有限公司西朗二期分

公司2023年生化池氨氮及硝氮分析仪采购项目

澄清公告

各潜在报价单位：

现对我公司西朗二期分公司2023年生化池氨氮及硝氮分析仪采购项目采购文件进行修改。内容如下：

- 第一章采购公告第3点供应商资格要求增加：3.1（3）报价人中标后，合同签订前需提供拟供货设备的厂商授权书或制造商授权书。

- 项目技术要求，修改前：

|  | 硝氮在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 |
| --- | --- | --- |
| ✭测量方法 | 离子选择电极法 使用硝氮和氮化物的离子选择电极及参比电极进行电势测量，CARTRICAL技术预先对硝氮电极、氯化物电极、参比电极进行单独预校准，且可在三个电极之间进行互相校准。将外界干扰降到最低。 | 离子选择电极法 使用氨氮和钾的离子选择电极及参比电极进行电势测量，使用CARTRICAL技术，将钾离子选择电极、PH电极和温度电极共同组成一个一体式电极，这几个参数互相修正，补偿氨氮值。 |
| ✭量程 | 0~1000mg/L [NO3-N]； 0~1000mg/L [Cl-] | 0~1000 mg/L[NH4-N] 0~1000 mg/L [K+] |
| ✭准确度 | 测量值的5%+0.2mg/L1 | 测量值的5%+0.25mg/L1 |
| ✭再现性 | 测量值的5%+0.2mg/L1 | 测量值的5%+0.2mg/L1 |
| ✭响应时间 (90%) | <3分钟(5to50mg/L) | <3分钟(5to50mg/L) |
| 测量间隔 | 连续测量 | 连续测量 |
| pH值范围 | pH5-pH9 | pH5-pH9 |
| ✭数据传输 | 通过SC控制器 | 通过SC控制器 |
| ✭校准方法及工具 | 传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准，分析仪可进行在线校正，提高测量的准确度。 PH-1NO320-500 硝氮标液(20mg/1,500ML) | 传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准，分析仪可进行在线校正，提高测量的准确度。 PH-1NH410-500 氨氮标液(10mg/1500ML) |
| 传感器的最大浸没深度 | 0.3-3.0米 | 0.3-3.0米 |
| 尺寸 | 320mm x 84.5mm (length x φ) | 320mm x 84.5mm (length x φ) |
| 电缆长度 | 选配长度:20米 | 选配长度:20米 |
| ✭显示 | 图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明，半透明反射式，在任意光线下可读 | 图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明，半透明反射式，在任意光线下可读 |
| ✭输出 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号带独立的 PID控制功能 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号带独立的 PID控制功能 |
| ✭数据存储 | 有2个数据记录仪，每个为 128Kb | 有2个数据记录仪，每个为 128Kb |
| 继电器 | 四个SPDT(C型)触头， 1200W,5A,250Vac | 四个SPDT(C型)触头， 1200W,5A,250Vac |
| 存储温度 | 传感器:-20 to 60C(-4 to 140F) 盐桥: 5 to 40C(41 t0 104F) | 传感器:-20 to 60C(-4 to 140F) 盐桥: 5 to 40C(41 t0 104F) |
| 操作温度 | 气温:-20 to 45C(-4to 113°F) | 气温:-20 to 45C(-4to 113°F) |
| 水样温度 | +2 to 40°C(35 to 104F) | +2 to 40°C(35 to 104F) |
| 最大流速 | < 4 m/s | < 4 m/s |
| 传感器的最大压力 | 0.3 bar | 0.3 bar |

修改后：

|  | 硝氮在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 测量方法 | 离子选择电极法 使用硝氮和氮化物的离子选择电极及参比电极进行电势测量，CARTRICAL技术预先对硝氮电极、氯化物电极、参比电极进行单独预校准，且可在三个电极之间进行互相校准。将外界干扰降到最低。 | 离子选择电极法 使用氨氮和钾的离子选择电极及参比电极进行电势测量，使用CARTRICAL技术，将钾离子选择电极、PH电极和温度电极共同组成一个一体式电极，这几个参数互相修正，补偿氨氮值。 |
| 量程 | 0~1000mg/L [NO3-N]； 0~1000mg/L [Cl-] | 0~1000 mg/L[NH4-N] 0~1000 mg/L [K+] |
| 准确度 | 测量值的5%+0.2mg/L1 | 测量值的5%+0.25mg/L1 |
| 再现性 | 测量值的5%+0.2mg/L1 | 测量值的5%+0.2mg/L1 |
| 响应时间 (90%) | <3分钟(5to50mg/L) | <3分钟(5to50mg/L) |
| 测量间隔 | 连续测量 | 连续测量 |
| pH值范围 | pH5-pH9 | pH5-pH9 |
| 数据传输 | 通过SC控制器 | 通过SC控制器 |
| 校准方法及工具 | 传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准，分析仪可进行在线校正，提高测量的准确度。 PH-1NO320-500 硝氮标液(20mg/1,500ML) | 传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准，分析仪可进行在线校正，提高测量的准确度。 PH-1NH410-500 氨氮标液(10mg/1500ML) |
| 传感器的最大浸没深度 | 0.3-3.0米或优于该范围 | 0.3-3.0米或优于该范围 |
| 尺寸 | 320mm x 84.5mm (length x φ)，仅供参考。 | 320mm x 84.5mm (length x φ)，仅供参考。 |
| 电缆长度 | 选配长度:20米 | 选配长度:20米 |
| 显示 | 图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明，半透明反射式，在任意光线下可读 | 图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明，半透明反射式，在任意光线下可读 |
| 输出 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号带独立的 PID控制功能 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号带独立的 PID控制功能 |
| 数据存储 | 有2个数据记录仪，每个为 128Kb | 有2个数据记录仪，每个为 128Kb |
| 继电器 | 四个SPDT(C型)触头， 1200W,5A,250Vac，仅供参考。 | 四个SPDT(C型)触头， 1200W,5A,250Vac，仅供参考。 |
| 存储温度 | 传感器:-20 to 60C(-4 to 140F) 盐桥: 5 to 40C(41 t0 104F) | 传感器:-20 to 60C(-4 to 140F) 盐桥: 5 to 40C(41 t0 104F) |
| 操作温度 | 气温:-20 to 45C(-4to 113°F) | 气温:-20 to 45C(-4to 113°F) |
| 水样温度 | +2 to 40°C(35 to 104F) | +2 to 40°C(35 to 104F) |
| 最大流速 | < 4 m/s | < 4 m/s |
| 传感器的最大压力 | ≥0.3 bar | ≥0.3 bar |

- 第七章响应文件格式要求第5点报价表，修改前：

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌型号 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 氨氮在线分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 硝氮在线分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总计（含税：） |  |  |  |  |  |  |  |

修改后：

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌型号 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 氨氮在线分析仪 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 硝氮在线分析仪 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 总计（含税：） |  |  |  |  |  |  |  |

- 其余内容保持不变。

该项目响应文件原递交时间为：2023年11月15日10时00分，现更改为2023年11月27日10时00分。

广州市净水有限公司

2023年11月20日