广州市净水有限公司猎德分公司

四期出水在线监测系统升级改造项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年九月

目录

- 采购公告（采购邀请书）

- 供应商须知

- 采购方法

- 评审方法

- 采购需求

- 合同草案

- 响应文件格式要求

第一章

采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  货物 □服务项目采购活动，采用公开询价的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造项目

1.2项目编号：XJ-20240927-1

1.3资金来源：自有资金

1.4最高限价（元）：949572.00

1.5标段划分：

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：采购广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统设备一套（含安装、调试、完成环保验收备案等）。

2.1.1、采购项目简介

为保障猎德分公司厂区四期出水在线监测系统的稳定运行，本项目计划对猎德分公司四期出水在线监测系统进行升级改造，包括在线仪表采购、原设备的拆卸、新设备的安装调试、委托第三方有资质的检测机构进行仪表校准（或检定），出具相应的检测报告，并组织专家对本项目的在线系统按生态环境部门的要求进行评审，直至完成向生态环境部门申请验收（或备案）。

更换在线监测系统设备包括：在线仪表、工控系统、恒温恒湿设备、电源稳压单元（具有不间断电源功能）、取水单元（采样水泵，1用1备）、配水单元(含水样预处理设备)、数据采集仪、水样水箱、在线仪表柜、视频监控、辅助设备等，满足《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）规范要求。改造后，所有在线仪表数据（包含四期出水流量的数据）均需要上传至原有的各在线平台，以及猎德分公司中控室工控系统。传输模式保持与原模式不变，确保净水公司工控系统（自控系统）、水质中心（平台系统）及猎德分公司（工控系统）对本项目的数据采集不受影响。

其中，在线仪表包括：1套化学需氧量在线分析仪、1套氨氮在线分析仪、1套总磷分析仪、1套总氮分析仪、1套悬浮物悬浮物在线监测仪、1套pH在线监测仪（含水温监测）、1套水质自动采样留样器等。详细如下：

| 序号 | 在线监测系统仪器设备 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量水质自动 分析仪 | 1 | 含配套在线仪表柜，具有4mA-20mA模拟信号传输，以及RS232或RS485通讯接口。化学需氧量、氨氮、总磷总氮水质自动分析仪应具有自动标液核查、自动校准功能，同时具备缺试剂、部件故障、漏液、取样故障和超标等报警功能，具有测量数据、运行日志查询功能，查询储存数据12个月以上。每套分析仪需为独立一套分析仪，不能采用二合一或多合一分析仪进行多因子检测。若是二合一或多合一分析仪，视为一套分析仪。提供的在线监测仪表须为同一品牌。 |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 | 1 |  |
| 4 | 总氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 5 | 悬浮物水质自动分析仪 | 1 |  |
| 6 | pH计 | 1 |  |
| 7 | 温度计（可集成在pH计中） | / |  |
| 8 | 数据采集传输仪 | 1 | 水质分析仪及流量计通讯接入；数据传输并接入省、市生态环境局、市排水监测站及公司、污水厂监控平台等 |
| 9 | 自动采样留样器 | 1 | 含配套机柜，可实现采集瞬时、混合水样，超标留样、平行监测留样、比对监测留样等 |
| 10 | 取水单元、配水单元 | 1 | 采样泵2台（1用1备），能实现交替包含水样预处理设备，可实现混合采样，并可定时启动和停止。 |
| 11 | 电源稳压单元 | 1 | 不间断电源（可持续连续提供本项目的所有在线仪表连续工作6h以上），并具有稳压功能。 |
| 12 | 集成辅助设备 | 1 | 清洗单元、供电及防雷设备等、管路、1台试剂存储医用冰箱、一台壁挂式3匹空调以及支持系统运行必须的其他设备。 |
| 13 | 数据控制单元 | 1 | 控制触发在线仪器测量、标液核查和校准等，采集、储存、显示监测数据及运行日志，实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示等，并可生成日、月、年统计表等。 数据保存能超过5年。改造后所有在线运行数据及设备（含仪表、闸阀门、水泵）的所有运行状态信号均要上传至猎德分公司中控室工控系统，能在intouch组态软件显示。预留多余的通讯传输端口。 |
| 14 | 调试 | \ | 包含在设备费用总价中 |
| 15 | 培训 | 2次 | 包含在设备费用总价中 |
| 16 | 环保验收 | \ | 包含在设备费用总价中 |

注：1.对在线监测基站进行重新设计布局，合理利用空间。供电线路管及给排水管路重新铺设，水质自动采样单元（包括取水、配水单元）管路宜设置为明管，标注水流方向，可实现瞬时和混合采样，并将水质自动分析仪及相关配套设备统一布设安装到机柜，设备区域预留足够的操作空间，满足安全生产需求。

- 每台设备应带随机备件1套和试剂1套，并配置有专用工具，用于装配、校正、拆卸设备零件使用，附带工具使用说明书。

（七）服务要求：自通过环保自主验收后（或报备后），设备质保期1年，质保期间提供免费保修服务。质保期内，免费提供仪表测量水样用的全套试剂，能满足日常使用量，免费提供备品备件。

2.2项目工期：□计划工期   交货期  □服务期 自合同签订之日起60天

2.3地点：□建设地点  交货地点  □服务地点位于  广州市净水有限公司猎德分公司

2.4质量要求：□施工质量要求   货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下： 中选单位需按采购清单的规格型号、数量、要求进行供货，货物必须符合国家法律法规规定的标准、行业标准；所有货物必须有供货证明、设备合格证或者质量证明文件、出厂检验报告并于送货之日移交广州市净水有限公司。所供货物必须为全新产品，中选单位禁止向招标人提供二手产品、拆机件、翻新件。

2.5其他：□安全目标如下：

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

（2）2021 年1月1日至今，最少具有一项市政污水处理厂（或市政净水厂）的出水在线监测设备供货（或改造）的业绩，以完成环保验收为准（提供合同复印件证明，以及通过自主验收（环保验收）相关证明，提供的资料包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章，签订日期等）。

（3）其他要求：提交响应文件时供应商需出具承诺函，承诺中选后所提供的货物均为制造商全新原装产品（加盖单位公章）。中选后合同签订前须提供拟供货产品的制造商（厂商）授权书。交货时，供应商需提供须出具厂家出厂合格证明及其他应提供的文件资料（其他特殊需求详见技术需求）。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入严重失信主体名单。

（9）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（10）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

4.采购文件的获取

4.1获取时间

从 2024 年 9 月 28 日至 2024 年 10 月 9 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。

- 踏勘现场

不组织

- 响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2024年10月10日9时30分至2024年10月10日10时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年10月10日10时00分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

8.异议及投诉的受理

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

采购人：广州市净水有限公司

地 址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工

电 话：020-38890841

2024 年 9 月 27 日

适用于纸质评审的采购项目

第二章

供应商须知

- 对供应商的资格要求.

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

2.  本次交易一般规则.表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书） （2）供应商须知 （3）采购方式 （4）评审办法 （5）采购需求 （6）合同草案 （7）响应文件 （8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
|  | 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。 1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
|  | 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
|  | 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备 及其 响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备 及其 响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
|  | 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
|  | 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
|  | 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
|  | 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
|  | 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 2.17 | 签订合同 | 推荐二名成交候选人。 |
|  |  |  | 采购人和成交供应商应当在成交-通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。 合同自采购人成交通知书到达成交供应商时成立。 |
|  |  |  | - 1.成交供应商无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权依据采购文件、成交供应商响应文件和成交通知书等确定合同内容，采购人也有权即刻单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，响应保证金不予退还（若有），违约金和响应保证金（若有）不能覆盖采购人实际损失的，对不能覆盖部分的损失，成交供应商应当另行予以赔偿，且采购人有权重新采购。 - 2.成交供应商被查实供应商资格无效或存在其它不符合中标条件情形的，采购人尚未发出成交通知书的，则成交无效，响应保证金（若有）不予退还，采购人可以按评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，采购人也可以重新采购；采购人已发出成交通知书合同成立的，采购人有权解除合同，响应保证金不予退还（若有）并归采购人所有，且采购人有权重新采购。 - 3.凡是成交人存在上述情形的，均按照上述规定处理。 |
|  | 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 不一致情形 | 合同签订阶段，如采购文件需求内容与采购文件响应文件格式工程量清单存在不一致情形，则以采购文件响应文件格式工程量清单为准。如采购文件条款与合同存在不一致情形，则以合同为准。 |
|  | 2.20 | 响应性 | 采购文件中，所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）无效，将按无效响应处理。供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。 |

2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金

本项目无须递交响应保证金。

5.响应文件要求

5.1响应文件包括下列内容

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

7.本章附件

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于**项目异议书

附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表                 记录人

年    月    日

附件2

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）    ：

（项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：          （签字）

年    月    日

附件3

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：                        （公章）

或

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件4

成交通知书

（编号：        ）

（成交供应商名称）    ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。

成交金额，大写：                ，小写：                   。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）

年    月    日

附件5

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地：    邮编：

法定代表人：      联系电话：

异议人授权代表：    性别：

住址：             联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法

询比采购

询比

| 1.采购准备 | 1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交 1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求 1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| --- | --- |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间） 2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | 采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商。 评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 注：如第一中选候选人被取消中选候选人资格，采购人有权按中选候选人的顺序依次确定其他中选候选人为中选人，或重新采购。 |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

第四章

评审办法

经评审的最低价法

1.评审方法

供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。

除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：

（1）运输费用及保险费。（如有）

（2）工期、交货期或服务期限。

（3）支付条件。

（4）备品备件以及售后服务（如有）。

（5）价格调整因素。

经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。

2.评审程序

2.1 初步评审

表4-1                      初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
|  | 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
|  | 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
|  | 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2澄清补正

2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。

第五章

采购需求

1、供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、全文所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标（报价）文件无效。

一、项目情况介绍

为保障猎德分公司厂区四期出水在线监测系统的稳定运行，本项目计划对猎德分公司四期出水在线监测系统进行升级改造，包括在线仪表采购、原设备的拆卸、新设备的安装调试、委托第三方有资质的检测机构进行仪表校准（或检定），出具相应的检测报告，并组织专家对本项目的在线系统按生态环境部门的要求进行评审，直至完成向生态环境部门申请验收（或备案）。

更换在线监测系统设备包括：在线仪表、工控系统、恒温恒湿设备、电源稳压单元（具有不间断电源功能）、取水单元（采样水泵，1用1备）、配水单元(含水样预处理设备)、数据采集仪、通讯单元、水样水箱、在线仪表柜、视频监控、辅助设备等，满足《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）规范要求。改造后，所有在线仪表数据（包含四期出水流量的数据）均需要上传至原有的各在线平台，以及猎德分公司中控室工控系统。传输模式保持与原模式不变，确保净水公司工控系统或自控系统、水质中心水质监测平台系统及猎德分公司工控系统对本项目的数据采集不受影响。

- 项目技术要求

(一)采购清单：

| 序号 | 在线监测系统仪器设备 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量水质自动 分析仪 | 1 | 含配套在线仪表柜，具有4mA-20mA模拟信号传输，以及RS232或RS485通讯接口。化学需氧量、氨氮、总磷总氮水质自动分析仪应具有自动标液核查、自动校准功能，同时具备缺试剂、部件故障、漏液、取样故障和超标等报警功能，具有测量数据、运行日志查询功能，查询储存数据12个月以上。每套分析仪需为独立一套分析仪，不能采用二合一或多合一分析仪进行多因子检测。若是二合一或多合一分析仪，视为一套分析仪。提供的在线监测仪表须为同一品牌。 |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 | 1 |  |
| 4 | 总氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 5 | 悬浮物水质自动分析仪 | 1 |  |
| 6 | pH计 | 1 |  |
| 7 | 温度计（可集成在pH计中） | / |  |
| 8 | 数据采集传输仪 | 1 | 水质分析仪及流量计通讯接入；数据传输并接入省、市生态环境局、市排水监测站及公司、污水厂监控平台等 |
| 9 | 自动采样留样器 | 1 | 含配套机柜，可实现采集瞬时、混合水样，超标留样、平行监测留样、比对监测留样等 |
| 10 | 取水单元、配水单元 | 1 | 采样泵2台（1用1备），能实现交替包含水样预处理设备，可实现混合采样，并可定时启动和停止。 |
| 11 | 电源稳压单元 | 1 | 不间断电源（可持续连续提供本项目的所有在线仪表连续工作6h以上），并具有稳压功能。 |
| 12 | 集成辅助设备 | 1 | 清洗单元、供电及防雷设备等、管路、1台试剂存储医用冰箱、一台壁挂式3匹空调以及支持系统运行必须的其他设备。 |
| 13 | 数据控制单元 | 1 | 控制触发在线仪器测量、标液核查和校准等，采集、储存、显示监测数据及运行日志，实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示等，并可生成日、月、年统计表等。 数据保存能超过5年。改造后所有在线运行数据及设备（含仪表、闸阀门、水泵）的所有运行状态信号均要上传至猎德分公司中控室工控系统，能在intouch组态软件显示。预留多余的通讯传输端口。 |
| 14 | 调试 | \ | 包含在设备费用总价中 |
| 15 | 培训 | 2次 | 包含在设备费用总价中 |
| 16 | 环保验收 | \ | 包含在设备费用总价中 |

（二）技术参数要求

1.供货、施工及验收需符合的国家标准

按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》HJ 353-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》HJ 356-2019等最新环保验收标准，组织专家环保验收，并向生态环境部门备案通过。如实施过程，上述标准有更新或环保部门有特殊要求，所有仪表需满足最新的标准或要求。

2.仪器基本要求

（1）应提供所代表品牌厂商原装、全新的、最近的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物和完善的服务；所提供的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

（2）提供的所有仪器必须是成套和完整的。所提供非自制的主要监测仪器（化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、悬浮物分析仪、pH值计、温度计）必须提供原厂的说明书、合格证书、质量保证承诺书和售后服务承诺书等（中文版本），同时必须提供化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪的中环协中国环境保护产品认证证书，及通过国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

（3）仪器显示器应无污点、损伤，所有显示界面应为中文，且字符均匀、清晰，屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪烁等现象，能根据显示屏提示进行全程序操作；机箱外壳应由耐腐蚀材料制成，表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象，表面涂层均匀，无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象；产品组装应坚固，零部件无松动，按键、开关、门锁等部件灵活可靠；

（4）为方便现场仪器的统一管理和维护，主要在线仪器（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、悬浮物）需为同一品牌。

（5 ）水质分析仪测定方法应与国家标准方法或行业标准方法一致，具体要求如下：

| 监测参数 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐分光光度法 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法/水杨酸分光光度法 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| pH | 玻璃电极法 |
| 悬浮物 | 散射法 |
| 水温 | 温度计法 |

（6）实际水样比对符合国家环保行业标准及技术规范的相关要求：

| 仪器类型 | 技术指标要求 |  | 试验指标 限值 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜30mg/L | ±5mg/L | 1 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥30mg/L | ±10% | 1 |
|  | 实际水样 | 实际水样 CODCr<30 mg/L （用浓度为20～25 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5 mg/L | 比对试验总数应不少于 3对。当比对试验数量为 3对时应至少有 2对满足要求； 4对时应至少有 3对满足要求； 5对以上时至少需4对满足要求 |
|  |  | 30 mg/L≤实际水样 CODCr<60 mg/L | ±30% |  |
|  |  | 60 mg/L≤实际水样 CODCr<100 mg/L | ±20% |  |
|  |  | 实际水样 CODCr≥100 mg/L | ±15% |  |
| NH3-N水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样氨氮<2 mg/L （用浓度为 1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3 mg/L |  |
|  |  | 实际水样氨氮≥2 mg/L | ±15% |  |
| TP水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜0.4mg/L | ±0.04mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥0.4mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样总磷<0.4 mg/L （用浓度为0.2 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.04mg/L |  |
|  |  | 实际水样总磷≥0.4 mg/L | ±15% |  |
| TN水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样总氮<2 mg/L （用浓度为 1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L |  |
|  |  | 实际水样总氮≥2 mg/L | ±15% |  |
| pH水质自动分析仪 | 准确度/实际水样比对 |  | ±0.5 | 1 |
| 温度计 | 现场水温比对 |  | ±0.5 ℃ | 1 |

（三）.主要监测仪器要求：

1.CODcr水质自动分析仪

- 测量范围：10~5000mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 测量时间<60min

- 准确度：10.0 到 39.9 mg/L: ±10％；40.0 至99.9 mg / L：±6％；100 至5000.0 mg / L：±3％；

- 精密度：10.0 到 39.9 mg/L: ≤ 5%；40.0 至5000.0 mg/L：≤3％

- 漂移：24h低浓度漂移 ≤1.1mg/L；24h高浓度漂移≤0.3mg/L

- 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 消解时间：可针对不同水质设置消解时间，并可通过数字接口输出，最小间隔10分钟

- 仪表具有抗污模式：能显著延长进样/计量、消解单元等维护周期

- 氯离子屏蔽：最高可达5,000mg/L Cl-

- 测量间隔时间：连续、1 小时、2 小时、4 小时、自定义(30–480 分钟)

- 校准：自动校准，手动/远程触发，标样核查触发

- 消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全

- 拥有多级光学计量系统，能有效缩短测量时间，提高超低量程测量精度

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 2路模拟信号4~20mA，最大负载500Ω

- 数字通信：RS485 Modbus

- 环境温度： 5℃ ~ 40℃

- 防护：仪表机箱门需具备防护浓酸功能

- 电源：220 VAC, 50 Hz

- 机箱设计需耐腐蚀

2.氨氮水质自动分析仪

- 测量范围：0.020～160.0mg/L；自动量程切换（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 测量时间：≤7min

- 准确度： （0.02~15）mg/L：±(0.06 mg/L 或 3%）；（0.05~30）mg/L：±(0.15 mg/L 或 3%）；（12~160）mg/L：±(0.90 mg/L 或 3%）；

- 重复性：（0.02~15）mg/L：≤ (0.02 mg/L 或 2%)；（0.05~30）mg/L：≤ (0.04 mg/L 或 2%)；（12~160）mg/L：≤ (0.6 mg/L 或3%)；

- 最低检测极限：0.02 mg/L；

- 漂移：24h低浓度漂移 ≤0.005mg/L；24h高浓度漂移 ≤0.2mg/L

- 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 环境温度：5~40℃；

- 测量周期：连续、30min、1h、2h、4h、用户自定义或外部触发；

- 仪器校正：支持手动/远程触发/自动校准，标样核查触发,校准周期可选；

- 仪器具有自动清洗功能

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 显示：中英文界面，彩色触摸屏；

- 数据存储：数据/事件两年或20000条；

- 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级

- 输入输出：0/4-20 mA 模拟信号输出，2 路 24VDC /3A 继电器单刀双掷控制，RS485 Modbus；

- 电源：220V，50 Hz；

3.总磷水质自动分析仪

- 测量范围：0~120mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 消解时间:10min（消解时间不低于10分钟的情况下测量周期小于30分钟）

- 示值误差：

0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值;

0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值;

4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值;

50~120 mg/L: ≤3%;

- 重复性：

0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L；

4~50 mg/L: ≤2% ；

50~120 mg/L: ≤3% ；

- 定量下限：≤0.01 mg/L；

检出限：≤0.003 mg/L；

- 漂移：零点漂移0.02%；量程漂移0.3%

- 进样采用柱塞泵+12 通道旋转阀的一体化流路设计和高密度陶瓷阀芯，有效延长维护间隔

- 内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。

- 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。

- 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能

- 工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；

- 测量周期：将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项：关闭、连续、自定义（30 到480 分钟）、间隔（1 小时、2 小时或4 小时）或外部触发；

- 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；

- 仪器具有自动清洗功能；

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 数据存储：可存储20000个数据点.。

- 通过USB 接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级。

- 数字通信：RS485, Modbus RTU协议

- 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A

- 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω

- 数字信号输入：1路

- 液位传感器输入：2路

- 防护等级：IP55

- 电源：220VAC，50Hz；

- 安装方式：壁挂式或桌面安装（室内）；

- 机箱设计需耐腐蚀

4.总氮水质自动分析仪

- 测量范围：0-50 mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 示值误差：

0~50 mg/L: ±0.5 mg/L 或 ±5%（取较大值）

- 重复性：

0~50 mg/L: 0.3 mg/L 或 3%（取较大值）

- 最低检出限：0.05 mg/L；

- 漂移：零点漂移0.6%；量程漂移8%

- 内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。

- 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能

- 工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；

- 测量周期：连续、1h、2h、4h、用户自定义（30-480分钟）或外部触发；消解时间不低于5分钟的情况下测量周期小于30分钟。

- 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；

- 仪器具有自动清洗功能；

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 显示：简体中文或英语，彩色触摸屏；

- 数据存储：最少 12 个月（约 20,000 条记录）

- 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级

- 输入输出：

- 数字通信：RS485, Modbus RTU协议

- 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A

- 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω

- 数字信号输入：1路，亮（10.2~26.4VDC）/ 灭（0~2VDC）

- 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信号

- 防护等级：IP55

- 电源：220VAC，50 Hz；

- 安装方式：壁挂式或桌面安装（室内）；

5.pH计

- 电极形式：复合电极：玻璃电极+参比电极+温度补偿电极；

- 温度补偿电极：Pt1000，1kΩ电阻；

- 电极导线材质：耐热PVC；

- 参比电极密封：FPM；

- 电极电缆长度：5m；

- pH测量范围：0~14pH；

- 使用温度：-5~95℃；

- 灵敏度：±0.01pH

- 耐热温度范围：-10~105℃。

控制器技术参数：

- 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 显示屏分辨率：160×240像素；

- 显示屏尺寸：48×68mm；

- 安全等级：两个密码保护；

- 探头输入：单通道；

- 输出：两路模拟的0/4~20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

- 数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。；

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- 电源：220VAC，50Hz；

- 电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

- 安装方式：壁挂、面板、夹管式安装；

- 外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

6.悬浮物水质自动分析仪

- 测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

- 测量范围：固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L，浊度：0.001～4000NTU；

- 精度：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

- 重现性：测量浊度时：小于读数1%；测量固体悬浮物时：小于读数3%；

- 检测限：测量浊度时：0.001NTU；测量固体悬浮物时：0.001mg/L；

- 响应时间：1秒；

- 形式：PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

- 测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

- 工作温度：0℃~40℃；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

- 探头材质：不锈钢探头

- 安装方式：浸没式安装；

控制器技术参数：

- 显示：电容式彩色触摸显示屏；

- 自诊断：具备自诊断系统，可显示连接仪表的测量有效性和维护日期&要求；

- 探头输入：单通道；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：两个SPDT触头；

- 数据存储：控制器为每个传感器记录约20,000个数据，可通过UBS端口下载；

- 外壳防护等级：UL50E 4X 型，IEC/EN 60529-IP 66，NEMA 250 4X 型，耐腐蚀金属外壳；

- 防爆认证：Class I，Division II；

- 电源：220VAC，50Hz；

- 电子认证：符合CE 认证/ETL 认证、UL 认证和CSA 安全标准（适用于所有传感器类型）、FCC、ISED、KC、RCM、EAC、UKCA、SABS、；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

- 通讯：数字传输；

- 外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

7.温度计（可与pH计合为一个仪表）

- 测量范围：0～100℃

- 重复性：±0.1；

- 测量周期：实时测量；

- 环境温度：5-40℃；

- 电源：220V，50Hz。

8.其他仪器：

（1）水质自动采样器

用途：采样器具有冷藏室自动采样工作能力，可以采集含有有毒有害污染物的样品，且将样品自动冷藏保存在4℃的温度环境下；

功能：

- 具有定时定量、定流定量、定时比例及外控采样模式等；

- 配备A、B两个混匀桶，实现采集瞬时水样和混合水样，混匀及暂存水样，并可向COD、氨氮等仪表供样及留有人工采样口；

- 当仪表测量值超标时，可进行直接采集并留样，也可通过配置的A/B双桶实现混合样采集及超标留样；

- 采样前用待测液润洗管路，采样后管路反吹排空，确保所采样品真实性和代表性；

- 取水口缺液报警：系统无法正常采集水样时，仪器报警提示并保护；

- 防溢功能：留样瓶满，仪器报警提示并保护，中断取水采样，防止水样溢出；

- 门禁权限控制：具备刷卡门禁功能，并具有开关门状态记录；

- 冷藏单元：含混合采样AB桶、留样瓶，具备控温、低温冷藏水样的功能；

技术参数：

采样瓶采样量：10～1000ml

采样瓶规格：1000ml×24瓶

采样精度：≤±5％

等比例采样误差：≤±5％

时钟控制误差：△1≤0.1%及△12≤30s

采样方式：单采、混采、分瓶采样

存储温度控制误差：±2℃

水平采样距离：≥80m

垂直采样高度：≥8M

管路系统气密性：≤-0.05MPa

数据储存：标配16G存储卡，可存储3年以上的数据；

存储信息类别：采样记录（包含采样时间、采样量、采样触发方式、留样瓶位号等）、开关门记录、其他记录（停电、故障等报警记录）

采样时间间隔：采样间隔10-9999min可设置(增量1min)

通讯协议：MODBUS  RS-485 接口

工作电压：220VAC，50Hz

绝缘阻抗：＞20MΩ

MTBF：＞1440h/次

工作环境温度：5℃~35℃

（2）数据采集传输仪：

（1）数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准。数据采集传输仪与环保部门污染源监控中心的软件平台之间的传输协议符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017），并可根据要求自由添加扩展协议，从而保证可以接入上端软件系统，以此作为数据采集仪联网的验收标准。

（2）数据采集传输仪具有足够的输入输出端口以连接自动监控系统的所有设备，对数据采集传输仪的接口要求如下：

A、至少具备7个RS232（或RS485）串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备；

B、至少具备8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为16bit或以上，模拟量精度要大于1‰；

C、至少具备2路开关量输出用于设备控制，并可扩充；

D、具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网。

（3）数据采仪传输仪自带备用电池或配装不间断电源（UPS），在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪至少连续工作6小时以上，并且在外部电源断电时自动通知上位机或维护人员，在供电恢复（特别是断电后重新供电）后可靠地自动启动运行，并且所存数据不丢失。

技术参数：

| 序号 | 名称 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统 | LinuX系统 | 嵌入式LinuX |
| 2 | 处理器 | ARM CorteX-A8 | 主频720M或以上 |
| 3 | 内存 | DDR3或更优内存规格 | 512M或以上 |
| 4 | 存储空间 | 存储空间 | 16G（含系统空间），须能满足存储5年以上数据要求 |
| 5 | 显示单元 | 彩色触摸屏 | 10.1寸 |
| 6 | 串口 | 通道数量 | 8路RS-232、4路RS-485 |
| 7 |  | 串口速率 | 1200bps-115200bps |
| 8 |  | 保护方式 | 磁隔离 |
| 9 | 模拟量输入 | 通道数量 | 16路 |
| 10 |  | 串口速率 | 4-20mA、0-5V |
| 11 |  | 保护方式 | 磁隔离 |
| 12 | 开关量输入 | 通道数量 | 8路 |
| 13 |  | 串口速率 | 0-5VDC |
| 14 |  | 保护方式 | 光电隔离 |
| 15 | 继电器输出 | 通道数量 | 8路 |
| 16 |  | 触点容量 | AC125V/3A DC30V/3A |
| 17 | 网络通讯 | 有线网络 | 2路以太网，10M/100M自适应 |
| 18 |  | 无线网络 | 4G全网通，WIFI |
| 19 | USB接口 | USB | 1路高速USB2.0 |
| 20 | 调试接口 | Console | RS-232接口 |
| 21 | 锂电池 | 供电时间 | 6小时以上 |
| 22 | 防护 | 防护等级 | IP65 |
| 23 | 使用环境 | 工作电压 | 220VAC 50HZ |
| 24 |  | 额定功率 | 30W |
| 25 |  | 工作温度 | ﹣20℃～﹢70℃ |
| 26 |  | 工作湿度 | 5～95%RH |
| 27 |  | 安装方式 | 壁挂式 |

- 工控机（配备无线路由器）：

1.工控机设置在四期出水在线监测站房内，应具备与现场仪表或设备实时监控的功能；能实现监控现场所有仪表数据，实时储存，具有历史数据及历史曲线查询功能；能控制仪表设备的运行、检测、标样核查等操作。

2.控制触发在线仪器测量、标液核查和校准等，采集、储存、显示监测数据及运行日志，实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示等，并可生成日、月、年统计表等，数据保存能超过5年。改造后所有在线运行数据（含流量等）及设备（含仪表、闸阀门、水泵）的所有运行状态信号均要上传至猎德分公司中控室工控系统，能在intouch组态软件显示。

3.工控机需具备自动与手动两种监测触发模式，能随时切换。

4.工控机能实现对水泵的自动控制。工控机需配备两套完整的系统，一套作为故障时无缝启用。

5.工控机配置：i5十三代或以上CPU、固态硬盘为512G或以上、运行内存16G以上。

（4）主要辅助设备：

双门医用冰箱参数：有效容积673L或以上、220V、储藏温度2-10度、控制精度正负1度、制冷方式无霜风冷、气候类型：温带型。

空调参数：3匹、三级效能或优于三级效能、壁挂式、变频、冷暖、220V。

（四）其他基本要求：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。每台水质分析仪应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，主要包括，但不限于装配完整的全新、未经使用的水质分析仪。开箱验收时，甲方对乙方提供的产品进行检查，实际产品如有一条参数达不到询价文件参数要求，则每条参数扣罚合同金额的5%，以此类推，扣完为止。

三、项目商务要求

1.包装、运输、安装及保管、保险：

（1）报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

（2）报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

（3）供货期：合同签订后，60 个日历天内到货；

交货地点：广州市净水有限公司（最终具体交货地点以甲方通知为准）。

2.安装、调试和验收及期限。

（1）报价人必须依照询价文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，包括仪器设备原厂的说明书、合格证书、质量证明文件、售后服务承诺书（中文版本）等。

（2）报价人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给询价人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（3）报价人应投入一定数量的专业人员，确保在货物到达后30天内，完成设备更新及系统的升级改造，安装调试和联网，并开始系统试运行（连续正常运行30天，不包含在系统安装调试期内）。

（4）完成系统试运行后30天内，由报价人参照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019、HJ 356-2019 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范等最新环保验收标准，组织专家环保验收，并向生态环境部门备案通过。

（5）询价人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因设备质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。设备符合质量技术标准的，鉴定费由询价人承担；否则鉴定费由报价人承担。验收后报价人应派技术人员对询价人的使用人员进行免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

（6）备品、备件的要求。

报价人提供的主要监测仪器（化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH计、水温计）必须提供原厂商或中国分公司（代表处）的质量证明或合格证和售后服务承诺书，且必须提供主要监测仪器易损件的明细、价格、供应渠道和售后服务年限。

3.质量保证及售后服务：

（1）确保货物为原装未拆封或未使用的合格产品，交货时须出具厂家出厂合格证明或者质量证明文件；

（2）货物在质保期为自供货验收合格之日起1年内免费提供维保服务。质保期内，免费提供仪表测量水样用的全套试剂，能满足日常使用量，免费提供备品备件。

（3）质保期如有质量问题，报价人必须24小时内派技术人员免费到现场进行维修。

4.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况，进行结算审核。

6.付款方式：

（1）网上转账形式。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给需求单位。

7.承包方式：单价包干。

第六章

合同

广州市净水有限公司

设备维修维护/技改项目合同

项目名称: 广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造项目

项目编号：02012024000005

合同编号：穗净水合[2024]    号

甲方： 广州市净水有限公司

乙方：

签订日期：       年   月   日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与 …（以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造 项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目概况、项目承包范围

2.1项目名称： 广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造项目  。

2.2项目地点： 广州市净水有限公司猎德分公司 。

2.3项目内容：  采购广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统设备一套（含安装、调试、完成环保验收备案等）。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。（如需可附表）

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 项目承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费按实结算。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）

包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。

第四条合同价款

4.1合同价款按以下（1）执行。

（1）合同暂定总价为：人民币…元（大写:）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。

综合单价详见附件5工程量清单/报价。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币…元（大写:…）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。

4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率   %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

（4）通过市场询价双方协商确定。

3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条工期及要求

5.1开工日期暂定为：…年…月…日，具体日期以甲方发出的开工报告/书面通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/书面通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期总日历天数90天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到 30  天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后30日内将全部图纸退还给甲方。

5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_10_日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员（人员名单应与乙方在响应文件中所载明的人员一致），如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。

5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）

第六条实施条件及管理要求

6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2施工用水用电采用以下  （1）  方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。

（3）由乙方自行负责。

6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。

6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条付款及履约担保

8.1预付款的支付：无；有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的（不得超过30%）即…元，（大写：…）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

## 8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％即       万元给乙方。

8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

## 8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

## 8.2.3本项目工程款的支付单位为： 广州市净水有限公司猎德分公司

8.3乙方收款账户：…；

收款账号：…；

开户行：…；

8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

甲方户名：广州市净水有限公司；

纳税人识别号：91440101755584729Q；

地址、电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；

银行帐号：民生银行广州分行 0301014140006932；

# 8.5履约担保：无；□有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：…（大写人民币：…），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求的银行独立保函，

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.5.2履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.6付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

第九条竣工验收

9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.4竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

9.5本合同竣工验收结算单位为：广州市净水有限公司猎德分公司

- 质量保证

10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起1年，且不得低于法定保修期限。

10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后7日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十一条不可抗力

11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第十二条争议解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

第十三条合同生效及其他

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.

13.2本合同正文一式陆份，其中：甲方肆份，乙方贰份。

13.3补充条款：无

附件：1.成交通知书

2.廉洁协议

3.营运场所施工安全协议书

4. 技术需求书

5. 工程量清单/报价

6.项目投入人员架构表

7.应急救援物资清单（如需）

8.授权委托证明（如需）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）

法定代表 或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：                                  地址：

经办人：                              经办人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                                传真：

签署日期：年月日                    签署日期：年月日

附件1  成交通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与    (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年月 日	日期： 年 月 日

附件3：安全管理协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

1.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后 60 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：      无           。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件4 技术需求书

(一)采购清单：

| 序号 | 在线监测系统仪器设备 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量水质自动 分析仪 | 1 | 含配套在线仪表柜，具有4mA-20mA模拟信号传输，以及RS232或RS485通讯接口。化学需氧量、氨氮、总磷总氮水质自动分析仪应具有自动标液核查、自动校准功能，同时具备缺试剂、部件故障、漏液、取样故障和超标等报警功能，具有测量数据、运行日志查询功能，查询储存数据12个月以上。每套分析仪需为独立一套分析仪，不能采用二合一或多合一分析仪进行多因子检测。若是二合一或多合一分析仪，视为一套分析仪。提供的在线监测仪表须为同一品牌。 |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 | 1 |  |
| 4 | 总氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 5 | 悬浮物水质自动分析仪 | 1 |  |
| 6 | pH计 | 1 |  |
| 7 | 温度计（可集成在pH计中） | / |  |
| 8 | 数据采集传输仪 | 1 | 水质分析仪及流量计通讯接入；数据传输并接入省、市生态环境局、市排水监测站及公司、污水厂监控平台等 |
| 9 | 自动采样留样器 | 1 | 含配套机柜，可实现采集瞬时、混合水样，超标留样、平行监测留样、比对监测留样等 |
| 10 | 取水单元、配水单元 | 1 | 采样泵2台（1用1备），能实现交替包含水样预处理设备，可实现混合采样，并可定时启动和停止。 |
| 11 | 电源稳压单元 | 1 | 不间断电源（可持续连续提供本项目的所有在线仪表连续工作6h以上），并具有稳压功能。 |
| 12 | 集成辅助设备 | 1 | 清洗单元、供电及防雷设备等、管路、1台试剂存储医用冰箱、一台壁挂式3匹空调以及支持系统运行必须的其他设备。 |
| 13 | 数据控制单元 | 1 | 控制触发在线仪器测量、标液核查和校准等，采集、储存、显示监测数据及运行日志，实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示等，并可生成日、月、年统计表等。 数据保存能超过5年。改造后所有在线运行数据及设备（含仪表、闸阀门、水泵）的所有运行状态信号均要上传至猎德分公司中控室工控系统，能在intouch组态软件显示，并预留多余的通讯传输端口。 |
| 14 | 调试 | \ | 包含在设备费用总价中 |
| 15 | 培训 | 2次 | 包含在设备费用总价中 |
| 16 | 环保验收 | \ | 包含在设备费用总价中 |

（二）技术参数要求

1.供货、施工及验收需符合的国家标准

按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范》HJ 353-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》HJ 356-2019等最新环保验收标准，组织专家环保验收，并向生态环境部门备案通过。如实施过程，上述标准有更新或环保部门有特殊要求，所有仪表需满足最新的标准或要求。

2.仪器基本要求

（1）应提供所代表品牌厂商原装、全新的、最近的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物和完善的服务；所提供的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。

（2）提供的所有仪器必须是成套和完整的。所提供非自制的主要监测仪器（化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪、悬浮物分析仪、pH值计、温度计）必须提供原厂的说明书、合格证书、质量保证承诺书和售后服务承诺书等（中文版本），同时必须提供化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、总磷分析仪的中环协中国环境保护产品认证证书，及通过国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

（3）仪器显示器应无污点、损伤，所有显示界面应为中文，且字符均匀、清晰，屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪烁等现象，能根据显示屏提示进行全程序操作；机箱外壳应由耐腐蚀材料制成，表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象，表面涂层均匀，无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象；产品组装应坚固，零部件无松动，按键、开关、门锁等部件灵活可靠；

（4）为方便现场仪器的统一管理和维护，主要在线仪器（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、悬浮物）需为同一品牌。

（5 ）水质分析仪测定方法应与国家标准方法或行业标准方法一致，具体要求如下：

| 监测参数 | 测定方法 |
| --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐分光光度法 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法/水杨酸分光光度法 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| pH | 玻璃电极法 |
| 悬浮物 | 散射法 |
| 水温 | 温度计法 |

（6）实际水样比对符合国家环保行业标准及技术规范的相关要求：

| 仪器类型 | 技术指标要求 |  | 试验指标 限值 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜30mg/L | ±5mg/L | 1 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥30mg/L | ±10% | 1 |
|  | 实际水样 | 实际水样 CODCr<30 mg/L （用浓度为20～25 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5 mg/L | 比对试验总数应不少于 3对。当比对试验数量为 3对时应至少有 2对满足要求； 4对时应至少有 3对满足要求； 5对以上时至少需4对满足要求 |
|  |  | 30 mg/L≤实际水样 CODCr<60 mg/L | ±30% |  |
|  |  | 60 mg/L≤实际水样 CODCr<100 mg/L | ±20% |  |
|  |  | 实际水样 CODCr≥100 mg/L | ±15% |  |
| NH3-N水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样氨氮<2 mg/L （用浓度为 1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3 mg/L |  |
|  |  | 实际水样氨氮≥2 mg/L | ±15% |  |
| TP水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜0.4mg/L | ±0.04mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥0.4mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样总磷<0.4 mg/L （用浓度为0.2 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.04mg/L |  |
|  |  | 实际水样总磷≥0.4 mg/L | ±15% |  |
| TN水质自动分析仪 | 准确度 | 有证标准溶液浓度＜2mg/L | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  |  | 有证标准溶液浓度≥2mg/L | ±10% |  |
|  | 实际水样 | 实际水样总氮<2 mg/L （用浓度为 1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L |  |
|  |  | 实际水样总氮≥2 mg/L | ±15% |  |
| pH水质自动分析仪 | 准确度/实际水样比对 |  | ±0.5 | 1 |
| 温度计 | 现场水温比对 |  | ±0.5 ℃ | 1 |

（三）.主要监测仪器要求：

1.CODcr水质自动分析仪

- 测量范围：10~5000mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 测量时间<60min

- 准确度：10.0 到 39.9 mg/L: ±10％；40.0 至99.9 mg / L：±6％；100 至5000.0 mg / L：±3％；

- 精密度：10.0 到 39.9 mg/L: ≤ 5%；40.0 至5000.0 mg/L：≤3％

- 漂移：24h低浓度漂移 ≤1.1mg/L；24h高浓度漂移≤0.3mg/L

- 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 消解时间：可针对不同水质设置消解时间，并可通过数字接口输出，最小间隔10分钟

- 仪表具有抗污模式：能显著延长进样/计量、消解单元等维护周期

- 氯离子屏蔽：最高可达5,000mg/L Cl-

- 测量间隔时间：连续、1 小时、2 小时、4 小时、自定义(30–480 分钟)

- 校准：自动校准，手动/远程触发，标样核查触发

- 消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全

- 拥有多级光学计量系统，能有效缩短测量时间，提高超低量程测量精度

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 2路模拟信号4～20mA，最大负载500Ω

- 数字通信：RS485 Modbus

- 环境温度： 5℃～40℃

- 防护：仪表机箱门需具备防护浓酸功能

- 电源：220 VAC, 50Hz

- 机箱设计需耐腐蚀

2.氨氮水质自动分析仪

- 测量范围：0.020～160.0mg/L；自动量程切换（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 测量时间：≤7min

- 准确度： （0.02~15）mg/L：±(0.06 mg/L 或 3%）；（0.05~30）mg/L：±(0.15 mg/L 或 3%）；（12~160）mg/L：±(0.90 mg/L 或 3%）；

- 重复性：（0.02~15）mg/L：≤ (0.02 mg/L 或 2%)；（0.05~30）mg/L：≤ (0.04 mg/L 或 2%)；（12~160）mg/L：≤ (0.6 mg/L 或3%)；

- 最低检测极限：0.02 mg/L；

- 漂移：24h低浓度漂移 ≤0.005mg/L；24h高浓度漂移 ≤0.2mg/L

- 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 环境温度：5~40℃；

- 测量周期：连续、30min、1h、2h、4h、用户自定义或外部触发；

- 仪器校正：支持手动/远程触发/自动校准，标样核查触发,校准周期可选；

- 仪器具有自动清洗功能

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 显示：中英文界面，彩色触摸屏；

- 数据存储：数据/事件两年或20000条；

- 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级

- 输入输出：0/4-20 mA 模拟信号输出，2 路 24VDC /3A 继电器单刀双掷控制，RS485 Modbus；

- 电源：220V，50 Hz；

3.总磷水质自动分析仪

- 测量范围：0~120mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 消解时间:10min（消解时间不低于10分钟的情况下测量周期小于30分钟）

- 示值误差：

0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值;

0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值;

4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值;

50~120 mg/L: ≤3%;

- 重复性：

0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L；

4~50 mg/L: ≤2% ；

50~120 mg/L: ≤3% ；

- 定量下限：≤0.01 mg/L；

检出限：≤0.003 mg/L；

- 漂移：零点漂移0.02%；量程漂移0.3%

- 进样采用柱塞泵+12 通道旋转阀的一体化流路设计和高密度陶瓷阀芯，有效延长维护间隔

- 内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。

- 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。

- 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能

- 工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；

- 测量周期：将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项：关闭、连续、自定义（30 到480 分钟）、间隔（1 小时、2 小时或4 小时）或外部触发；

- 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；

- 仪器具有自动清洗功能；

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 数据存储：可存储20000个数据点.。

- 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级。

- 数字通信：RS485, Modbus RTU协议

- 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A

- 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω

- 数字信号输入：1路

- 液位传感器输入：2路

- 防护等级：IP55

- 电源：220VAC，50Hz；

- 安装方式：壁挂式或桌面安装（室内）；

- 机箱设计需耐腐蚀

4.总氮水质自动分析仪

- 测量范围：0-50 mg/L（工作量程须符合猎德厂排放标准的2-3倍）

- 示值误差：

0~50 mg/L: ±0.5 mg/L 或 ±5%（取较大值）

- 重复性：

0~50 mg/L: 0.3 mg/L 或 3%（取较大值）

- 最低检出限：0.05 mg/L；

- 漂移：零点漂移0.6%；量程漂移8%

- 内置标样核查功能：并能根据核查结果自动完成校准和复核。

- 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。

- 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能

- 工作温度：5~40℃，相对湿度≤95%，无冷凝；

- 测量周期：连续、1h、2h、4h、用户自定义（30-480分钟）或外部触发；消解时间不低于5分钟的情况下测量周期小于30分钟。

- 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准；

- 仪器具有自动清洗功能；

- 仪表诊断功能：仪表应具备一定的故障预判功能，并在仪表屏幕清晰显示。

- 显示：简体中文或英语，彩色触摸屏；

- 数据存储：最少 12 个月（约 20,000 条记录）

- 通过USB接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级

- 输入输出：

- 数字通信：RS485, Modbus RTU协议

- 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A

- 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω

- 数字信号输入：1路，亮（10.2~26.4VDC）/ 灭（0~2VDC）

- 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信号

- 防护等级：IP55

- 电源：220VAC，50Hz；

- 安装方式：壁挂式或桌面安装（室内）；

5.pH计

- 电极形式：复合电极：玻璃电极+参比电极+温度补偿电极；

- 温度补偿电极：Pt1000，1kΩ电阻；

- 电极导线材质：耐热PVC；

- 参比电极密封：FPM；

- 电极电缆长度：5m；

- pH测量范围：0~14pH；

- 使用温度：-5~95℃；

- 灵敏度：±0.01pH

- 耐热温度范围：-10~105℃。

控制器技术参数：

- 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 显示屏分辨率：160×240像素；

- 显示屏尺寸：48×68mm；

- 安全等级：两个密码保护；

- 探头输入：单通道；

- 输出：两路模拟的0/4~20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

- 数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。；

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

- 安装方式：壁挂、面板、夹管式安装；

- 外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

6.悬浮物水质自动分析仪

- 测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

- 测量范围：固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L，浊度：0.001～4000NTU；

- 精度：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

- 重现性：测量浊度时：小于读数1%；测量固体悬浮物时：小于读数3%；

- 检测限：测量浊度时：0.001NTU；测量固体悬浮物时：0.001mg/L；

- 响应时间：1秒；

- 形式：PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

- 测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

- 工作温度：0℃~40℃；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

- 探头材质：不锈钢探头

- 安装方式：浸没式安装；

控制器技术参数：

- 显示：电容式彩色触摸显示屏；

- 自诊断：具备自诊断系统，可显示连接仪表的测量有效性和维护日期&要求；

- 探头输入：单通道；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：两个SPDT触头；

- 数据存储：控制器为每个传感器记录约20,000个数据，可通过UBS端口下载；

- 外壳防护等级：UL50E 4X 型，IEC/EN 60529-IP 66，NEMA 250 4X 型，耐腐蚀金属外壳；

- 防爆认证：Class I，Division II；

- 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 电子认证：符合CE 认证/ETL 认证、UL 认证和CSA 安全标准（适用于所有传感器类型）、FCC、ISED、KC、RCM、EAC、UKCA、SABS、；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

- 通讯：数字传输；

- 外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

7.温度计（可与pH计合为一个仪表）

- 测量范围：0～100℃

- 重复性：±0.1；

- 测量周期：实时测量；

- 环境温度：5-40℃；

- 电源：220V，50Hz。

8.其他仪器：

（1）水质自动采样器

用途：采样器具有冷藏室自动采样工作能力，可以采集含有有毒有害污染物的样品，且将样品自动冷藏保存在4℃的温度环境下；

功能：

- 具有定时定量、定流定量、定时比例及外控采样模式等；

- 配备A、B两个混匀桶，实现采集瞬时水样和混合水样，混匀及暂存水样，并可向COD、氨氮等仪表供样及留有人工采样口；

- 当仪表测量值超标时，可进行直接采集并留样，也可通过配置的A/B双桶实现混合样采集及超标留样；

- 采样前用待测液润洗管路，采样后管路反吹排空，确保所采样品真实性和代表性；

- 取水口缺液报警：系统无法正常采集水样时，仪器报警提示并保护；

- 防溢功能：留样瓶满，仪器报警提示并保护，中断取水采样，防止水样溢出；

- 门禁权限控制：具备刷卡门禁功能，并具有开关门状态记录；

- 冷藏单元：含混合采样AB桶、留样瓶，具备控温、低温冷藏水样的功能；

技术参数：

采样瓶采样量：10～1000ml

采样瓶规格：1000ml×24瓶

采样精度：≤±5％

等比例采样误差：≤±5％

时钟控制误差：△1≤0.1%及△12≤30s

采样方式：单采、混采、分瓶采样

存储温度控制误差：±2℃

水平采样距离：≥80m

垂直采样高度：≥8M

管路系统气密性：≤-0.05MPa

数据储存：标配16G存储卡，可存储3年以上的数据；

存储信息类别：采样记录（包含采样时间、采样量、采样触发方式、留样瓶位号等）、开关门记录、其他记录（停电、故障等报警记录）

采样时间间隔：采样间隔10-9999min可设置(增量1min)

通讯协议：MODBUS  RS-485 接口

工作电压：交流220V±10%，50Hz±10%

绝缘阻抗：＞20MΩ

MTBF：＞1440h/次

工作环境温度：5℃~35℃

（2）数据采集传输仪：

（1）数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准。数据采集传输仪与环保部门污染源监控中心的软件平台之间的传输协议符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017），并可根据要求自由添加扩展协议，从而保证可以接入上端软件系统，以此作为数据采集仪联网的验收标准。

（2）数据采集传输仪具有足够的输入输出端口以连接自动监控系统的所有设备，对数据采集传输仪的接口要求如下：

A、至少具备7个RS232（或RS485）串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备；

B、至少具备8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为16bit或以上，模拟量精度要大于1‰；

C、至少具备2路开关量输出用于设备控制，并可扩充；

D、具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网。

（3）数据采仪传输仪自带备用电池或配装不间断电源（UPS），在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪至少连续工作6小时以上，并且在外部电源断电时自动通知上位机或维护人员，在供电恢复（特别是断电后重新供电）后可靠地自动启动运行，并且所存数据不丢失。

技术参数：

| 序号 | 名称 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统 | LinuX系统 | 嵌入式LinuX |
| 2 | 处理器 | ARM CorteX-A8 | 主频720M或以上 |
| 3 | 内存 | DDR3或更优内存规格 | 512M或以上 |
| 4 | 存储空间 | 存储空间 | 16G（含系统空间），须能满足存储5年以上数据要求 |
| 5 | 显示单元 | 彩色触摸屏 | 10.1寸 |
| 6 | 串口 | 通道数量 | 8路RS-232、4路RS-485 |
| 7 |  | 串口速率 | 1200bps-115200bps |
| 8 |  | 保护方式 | 磁隔离 |
| 9 | 模拟量输入 | 通道数量 | 16路 |
| 10 |  | 串口速率 | 4-20mA、0-5V |
| 11 |  | 保护方式 | 磁隔离 |
| 12 | 开关量输入 | 通道数量 | 8路 |
| 13 |  | 串口速率 | 0-5VDC |
| 14 |  | 保护方式 | 光电隔离 |
| 15 | 继电器输出 | 通道数量 | 8路 |
| 16 |  | 触点容量 | AC125V/3A DC30V/3A |
| 17 | 网络通讯 | 有线网络 | 2路以太网，10M/100M自适应 |
| 18 |  | 无线网络 | 4G全网通，WIFI |
| 19 | USB接口 | USB | 1路高速USB2.0 |
| 20 | 调试接口 | Console | RS-232接口 |
| 21 | 锂电池 | 供电时间 | 6小时以上 |
| 22 | 防护 | 防护等级 | IP65 |
| 23 | 使用环境 | 工作电压 | 220VAC 50HZ |
| 24 |  | 额定功率 | 30W |
| 25 |  | 工作温度 | ﹣20℃～﹢70℃ |
| 26 |  | 工作湿度 | 5～95%RH |
| 27 |  | 安装方式 | 壁挂式 |

- 工控机（配备无线路由器）：

1.工控机设置在四期出水在线监测站房内，应具备与现场仪表或设备实时监控的功能；能实现监控现场所有仪表数据，实时储存，具有历史数据及历史曲线查询功能；能控制仪表设备的运行、检测、标样核查等操作。

2.控制触发在线仪器测量、标液核查和校准等，采集、储存、显示监测数据及运行日志，实现实时数据、小时均值、日均值等项目的计算与显示等，并可生成日、月、年统计表等，数据保存能超过5年。改造后所有在线运行数据（含流量等）及设备（含仪表、闸阀门、水泵）的所有运行状态信号均要上传至猎德分公司中控室工控系统，能在intouch组态软件显示。

3.工控机需具备自动与手动两种监测触发模式，能随时切换。

4.工控机能实现对水泵的自动控制。工控机需配备两套完整的系统，一套作为故障时无缝启用。

5.工控机配置：i5十三代或以上CPU、固态硬盘为512G或以上、运行内存16G以上。

（4）主要辅助设备：

双门医用冰箱参数：有效容积673L或以上、220V、储藏温度2-10度、控制精度正负1度、制冷方式无霜风冷、气候类型：温带型。

空调参数：3匹、三级效能或优于三级效能、壁挂式、变频、冷暖、220V。

（四）其他基本要求：

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。每台水质分析仪应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，主要包括，但不限于装配完整的全新、未经使用的水质分析仪。开箱验收时，甲方对乙方提供的产品进行检查，实际产品如有一条参数达不到询价文件参数要求，则每条参数扣罚合同金额的5%，以此类推，扣完为止。

三、项目商务要求

1.包装、运输、安装及保管、保险：

（1）报价人所供货物应为制造商原装出厂包装，包装须符合同等相关标准，因包装不良造成的损失由报价人负责。

（2）报价人负责将产品送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。

（3）供货期：合同签订后，60 个日历天内到货；

交货地点：广州市净水有限公司（最终具体交货地点以甲方通知为准）。

2.安装、调试和验收及期限。

（1）报价人必须依照询价文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，包括仪器设备原厂的说明书、合格证书、质量证明文件、售后服务承诺书（中文版本）等。

（2）报价人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给询价人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（3）报价人应投入一定数量的专业人员，确保在货物到达后30天内，完成设备更新及系统的升级改造，安装调试和联网，并开始系统试运行（连续正常运行30天，不包含在系统安装调试期内）。

（4）完成系统试运行后30天内，由报价人参照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》HJ 354-2019、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355-2019、HJ 356-2019 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范等最新环保验收标准，组织专家环保验收，并向生态环境部门备案通过。

（5）询价人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因设备质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。设备符合质量技术标准的，鉴定费由询价人承担；否则鉴定费由报价人承担。验收后报价人应派技术人员对询价人的使用人员进行免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

（6）备品、备件的要求。

报价人提供的主要监测仪器（化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪、悬浮物水质分析仪、pH计、水温计）必须提供原厂商或中国分公司（代表处）的质量证明或合格证和售后服务承诺书，且必须提供主要监测仪器易损件的明细、价格、供应渠道和售后服务年限。

3.质量保证及售后服务：

（1）确保货物为原装未拆封或未使用的合格产品，交货时须出具厂家出厂合格证明或者质量证明文件；

（2）货物在质保期为自供货验收合格之日起1年内免费提供维保服务。质保期内，质保期内，免费提供仪表测量水样用的全套试剂，能满足日常使用量，免费提供备品备件。

（3）质保期如有质量问题，报价人必须24小时内派技术人员免费到现场进行维修。

4.总包及分包规定：

乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，拒收其货物，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.询价人将自承包商履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，审定报价人供货的货物合格情况，进行结算审核。

6.付款方式：

（1）网上转账形式。

（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给需求单位。

7.承包方式：单价包干。

附件5 ：工程量清单/报价

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 化学需氧量水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总氮水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 悬浮物水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | pH计 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 温度计 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据采集传输仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动采样留样器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 取水单元、配水单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源稳压单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 集成辅助设备 （含双门医用冰箱、两匹空调） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 通讯单元及监控平台接入 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 数据控制单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环保验收 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6 ：项目投入人员架构表

附件7：应急救援物资清单（如需）

附件8：授权委托证明（如需）

第七章

响应文件格式要求

（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）

供应商：                 （单位公章）

年     月     日

目录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表
6.其他资料

1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）(¥				）的报价（其中，不含税价为；增值税为）完成/提供本项目□工程 货物□服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）

法定代表人/负责人或委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职务：系     (供应商名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)

日  期：年月日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：1.1.委托代理人身份证(正反两面)复印件，提供授权委托代理人身份证原件备查。

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)

法定代表人：       (签字)

委托代理人：       (签字)

日    期：年月日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章

3.资格审查资料

3.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | □员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | □高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | □中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | □初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  | □技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

供应商名称（加盖公章）：

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统升级改造项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

- 项目明细报价

项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司四期出水在线监测系统采购项目

项目编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 化学需氧量水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 总磷水质分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总氮水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 悬浮物水质自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | pH计 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 温度计 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据采集传输仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动采样留样器 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 取水单元、配水单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源稳压单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 集成辅助设备集成辅助设备 （含双门医用冰箱、三匹空调） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 通讯单元及监控平台接入 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 数据控制单元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环保验收 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

6.其他资料

供应商须提交的其他资料。